**台式离心机安全须知：**

**1、严禁接触正在运转的转头。**

**2、严禁转头在装载不平衡的状态下运行。**

**3、电线或插头损坏或电器设备故障，应有专业人士维修，使用非厂家推荐的电器设备会造成一定的质量问题。**

**4、不要在阳光直射的地方使用。**

**5、切勿把本机靠近高温发热体旁边。**

**6、用户提供的电源插座的电器额定参数应大于本机的电器额定参数，并要有良好的接地措施。**

**7、严禁在机器运转时移动机器。**

**8、本机严禁强力撞击。**

**9、在更换保险丝时，应先将插座从电源中拔出。**

**10、运行时，一定要盖紧离心机机盖，以防物体进入，损坏机器。**

**11、切勿让儿童接近正在使用中的机器。**

**12、严禁用金属擦洗物进行擦洗，应用软布沾碱进行擦洗。**

**台式电动离心机使用说明：**

**1、台式电动离心机的工作台应平整坚固，工作间整齐清洁，干燥并有良好的通风，开机前应先将内腔和转头擦拭干净，将事先称量一致的试管对应的放入离心孔里。**

**2、关闭离心机盖，合上电源，如有定时器的，先设定好时间，调节调速旋钮，升至所需转速。**

**3、完成离心时，要等待离心机自动停止，不允许用手或其他物件迫使离心机停转，待转头完全静止后，才能打开舱门，请尽快取出标本管，先观察标本离心效果是否上清液（血清或血浆）完全析出。**

**4、工作完毕后，必须将调速旋钮调至最小位置，定时器置零，关掉电源开关，切断电源，擦拭内腔和转头，关闭离心机盖。**

**5、机体震动剧烈、响声异常时，均应立即停机，检查原因，不得强行运转。**

1. **离心管重量不平衡，放置不对称**
2. **转头孔内有异物，造成不平衡或使用不配套的管套**
3. **转轴上端螺帽松动，或转轴弯曲（需更换）**

**服务联系方式：**

**常州润华电器有限公司**

**地址：江苏省金坛市金胜东路26号  网址：www.runhuayiqi.com**

**电话：0519-82305398 传真：0519-82306**

**保修一年，终身维修！**